Pakiet nr 7 - Zakup defibrylatora na potrzeby Poradni Kardiologicznej

Część I:   DANE TECHNICZNE I UŻYTKOWE

|  | OPIS WYMAGANYCH, PARAMETRÓW TECHNICZNYCH, WŁASNOŚCI UŻYTKOWYCH I INNYCH | Wartość graniczna | Parametry oferowane - należy potwierdzić spełnienie warunków wymaganych oraz podać zakresy oferowane i opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| Defibrylator na potrzeby Poradni Kardiologicznej - 1 szt. | TAK, podać nazwę i model |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE I INNE INFORMACJE |
| 1 | Zasilanie akumulatorowo - sieciowe | Tak podać |  |
| 2 | Zintegrowany zasilacz umożliwiający ciągłą pracę aparatu z sieci prądu zmiennego 230 V/ 50 Hz | TAK |  |
| 3 | Wymienny akumulator, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora na ekranie defibrylatora | TAK |  |
| 4 | Czas monitorowania z zasilanie akumulatorowego min. 90 minut | TAK podać |  |
| 5 | Zasilanie całkowicie naładowanego akumulatora pozwalające na minimum 70 defibrylacji z max energią | TAK podać |  |
| 6 | Waga aparatu w pełnej gotowości do interwencji z akumulatorem poniżej 8 kg | TAK podać |  |
| 7 | Kabel EKG 3- żyłowy umożliwiający monitorowanie 6 odprowadzeń EKG jednocześnie ( I, II, III, aVr, Avl, aVf). Możliwość monitorowania odprowadzenia przedsercowego (V) po podłączeniu kabla EKG 5-cio żyłowego, po podłączeniu kabla EKG 10-cio żyłowego możliwość monitorowania 12 odprowadzeń jednocześnie. Wyposażenie – kabel 3 żyłowy | TAK |  |
| 8 | Pomiar oddechu z kabla EKG w zakresie min. 5 - 150 oddechów/min. Z prezentacją krzywej oraz z alarmem bezdechu w zakresie min. 5-45s. | TAK |  |
| 9 | Ekran monitora typu TFT, przekątna ekranu min. 6,5” | TAK (podać) |  |
| 10 | Wskaźnik częstości akcji serca co najmniej 30 do 300 u/min. | TAK |  |
| 11 | Regulowane wzmocnienie sygnału EKG w zakresie 0,25/0, 5/1, 0/2, 0/4,0 | TAK |  |
| 12 | Zapamiętywanie w pamięci defibrylatora fali EKG z ostatnich co najmniej 5 godzin monitorowania | TAK (podać) |  |
| 13 | Archiwizacja ostatnich minimum 1000 zdarzeń wraz z datą i czasem wystąpienia z możliwością wydruku zapisu opóźnionego, podsumowań zdarzeń, trendów, wyników testu z archiwum zapisanego na karcie SD. | TAK |  |
| 14 | Wbudowane alarmy dźwiękowe i wzrokowe, z podziałem na alarmy niskiego, średniego i wysokiego priorytetu. | TAK |  |
| 15 | Możliwość natychmiastowo wyłączenia wszystkich alarmów za pomocą jednego przycisku/ ikony | TAK |  |
| 16 | Tryb pauzy dla funkcji alarmu umożliwiający chwilowe wyłączenie alarmów na min. 120 sekund z automatycznym wznowieniem alarmów po czasie. | TAK |  |
| 17 | Wbudowane alarmy częstości rytmu serca z regulacją granic występowania | TAK |  |
| 18 | Funkcja auto-testu z możliwością ustawienia częstotliwości oraz godziny wykonywanego testu oraz wykonanie auto-testu na żądanie . | TAK |  |
| 19 | Możliwość kopiowania dany wraz z oprogramowaniem do odczytu danych w komputerze PC, poprzez kartę SD |  |  |
| 20 | Tryb pracy- ręczny i półautomatyczny | TAK |  |
| 21 | Niskoenergetyczna dwufazowa fala defibrylacyjna | TAK |  |
| 22 | Czas ładowania do energii 300J nie dłuższy niż 7 sekund na zasilaniu sieciowym, czas ładowania do energii 300 J nie dłuższy niż 10 sekund na zasilaniu bateryjnym | TAK (podać) |  |
| 23 | Zakres regulacji energii minimum od 1J do 300 J, minimum 15 poziomów energii do defibrylacji zewnętrznej/ kardiowersji | TAK (podać) |  |
| 24 | Pełne sterowanie funkcjami aparatu ( wybór energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu) za pomocą elementów regulacyjnych na płycie czołowej | TAK |  |
| 25 | Łyżki defibrylacyjne dla dorosłych i dzieci zintegrowane | TAK |  |
| 26 | Defibrylacja synchroniczna- kardiowersja i asynchroniczna. Możliwość kardiowersji z łyżek stałych | TAK |  |
| 27 | Rejestrator termiczny drukujący: EKG, BPM, data, godzina, szerokość papieru min. 55 mm, dostarczona energia defibrylacji, alarmy, dane personalna pacjenta, etc. - min. 2 prędkości wydruku: 25 i 50 mm/sek. - min. 3 kanałowy wydruk | TAK |  |
| 28 | Możliwość wydruku minimum 15s krzywej EKG z wykorzystaniem minimum 4s sygnału z pamięci urządzenia | TAK |  |
| 29 | Wydruk automatyczny, na zlecenie ręczne oraz w sytuacji alarmowej | TAK |  |
| 30 | Funkcja stymulacji zewnętrznej | TAK |  |
| 31 | Stymulacja zewnętrzna w trybie “Rytm sztywny” i na żądanie | TAK |  |
| 32 | Regulacja częstości stymulacji w zakresie min. 30 do 180 imp./min. | TAK |  |
| 33 | Regulacja prądu stymulacji w zakresie min. 0-200 mA | TAK |  |
| 34 | Pomiar SpO2 - odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe typu Nellcor OxiMax lub Masimo - zakres pomiaru saturacji min: 0-100 % - zakres pomiaru tętna obwodowego w zakresie min. 20-300 bpm - prezentacja krzywej pletyzmograficznej - wyposażenie: przedłużacz i czujnik wielorazowy SpO2 typu klips na palec | TAK |  |
| 35 | Pomiar NIBP – wyposażeniu wężyk i mankiet dla dorosłych- zakres pomiaru min: 15 – 255 mmHg - tryb pracy: ręczny, automatyczny, - czas repetycji pomiaru min: 1 – 480 min - wyświetlane wartości ciśnienia: skurczowe, rozkurczowe, średnie - podręczne zestawienie ostatnio wykonanych pomiarów bez konieczności wchodzenia w archiwum urządzenia - wielorazowy mankiet do pomiaru ciśnienia | TAK |  |
| 36 | Pomiar kapnometrii Pomiar etCO2 i inCO2 w strumieniu głównym. W komplecie adapter wielorazowy. | TAK |  |
| 37 | Możliwość rozbudowy o dodatkowe moduły: 1. Pomiar ciśnienia inwazyjnego Pomiar ciśnienia metodą inwazyjną min. 1 kanał pomiarowe. Pomiar ciśnień inwazyjnych w zakresie min. od -40 do 320 mmHg. 2. Pomiar temperatury. Jeden tor pomiarowy temperatury. | TAK |  |
| 38 | Torba na defibrylator | TAK |  |
| INNE |
| 1 | Urządzenia nowe, nie powystawowe, rok produkcji – nie wcześniej niż 2019 |  |  |
| 2 | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim, w formie papierowej i elektronicznej (dostarczyć wraz z urządzeniem) | TAK |  |
| 3 | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi. | TAK |  |
| 4 | Zainstalowanie oraz oddanie do użytkowania (uruchomienie) | TAK |  |
| 5 | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzenia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w jego siedzibie bez względu na ilość personelu. Szkolenia powinny się zakończyć certyfikatem potwierdzającym odbycie szkolenia. | TAK |  |
| 6 | Materiały informacyjne z parametrami technicznymi | TAK |  |
| GWARANCJA |
| 1 | Gwarancja wymagana min. 24 miesiące - należy podać okres udzielonej gwarancji; Gwarancja biegnie od daty obustronnego podpisania protokołu odbioru. |  |
| 2 | Autoryzowany serwis na terenie kraju (załączyć dokument) - możliwość niezwłocznego kontaktu z serwisem, w przypadku awarii Wykonawca przystąpi do naprawy w ciągu 24 godzin od zgłoszenia; |  |
| 3 | - czas usunięcia awarii nie powinien przekroczyć 48 godzin , chyba, że z przyczyn technicznych dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, jednak ostateczny termin usunięcia awarii nie może przekroczyć 7 dni roboczych. |  |
| 4 | - nazwa serwisanta oraz nr tel./fax pod który będą zgłaszane usterki, godziny pracy |  |
| 5 | Wykonawca zobowiązuje się do wymiany przedmiotu umowy na nowy, w okresie gwarancji, w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii tego samego elementu lub w przypadku niemożności dokonania naprawy w terminie ostatecznym określonym w ust. 3. Wykonawca dokona wymiany, o jakiej mowa w zdaniu pierwszym w terminie przez strony uzgodnionym, jednak nie dłuższym niż 7 dni. |  |
| 6 | Zalecenia producenta dotyczące częstości wykonywania okresowych przeglądów technicznych w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |
| 7 | Bezpłatne wykonanie wymaganych zgodnie z zaleceniami producenta przeglądów w okresie gwarancyjnym, potwierdzonych raportami serwisowymi i wpisami do paszportów technicznych urządzeń. |  |

## Część II: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Należy podać w dniach od daty podpisania umowy (termin nie może być dłuższy niż 28 dni ):

.........................................................................................