Poznań, dnia 22 czerwca 2022 roku

**Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych**

Znak sprawy: **DA.272.9.2022**

**WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ MODYFIKACJA SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**w postępowaniu pn.:**

**„Zakup sprzętu i wyposażenia medycznego przez Poznański Ośrodek Specjalistycznych Usług Medycznych w Poznaniu (postępowanie powtórzone)”**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm. – dalej zwanej „PZP”), **Zamawiający przedstawia treść pytań, które wpłynęły od Wykonawców wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:**

1) Do punktu 5: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy urządzenie do dekontaminacji powietrza o emisji fal świetlnych w zakresie długości 185nm i 254 nm?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę.**

2) Do punktu 8: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy urządzenie do dekontaminacji powietrza wymagające wymiany lampy UV co ok 8000 godz.? Możliwość pracy bez wymiany lamp UV wskazuje na jednego producenta.

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza urządzenie o funkcjonalności zaproponowanej przez Wykonawcę.**

3) Do punktu 11: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy urządzenie do dekontaminacji powietrza, którego moc znamionowa jest większa niż 35W lecz mniejsza niż 60W?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę.**

4) Do punktu 12: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy urządzenie do dekontaminacji powietrza, którego poziom emisji ozonu przekracza poziom 0,1 ppm lecz nie przekracza 0,6 ppm?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza urządzenie o parametrach zaproponowanych przez Wykonawcę.**

5) Do punktu 16: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy urządzenie do dekontaminacji powietrza, którego pracuje w jednym trybie bez ustawiania poziomu przepływu? Praca tego typu urządzeń ustawiana jest zawsze na najwyższym poziome przepływu celem dokładnej dekontaminacji, wobec czego możliwość ustawienia poziomu niskiego nie będzie wykorzystywany i jest zbędnym elementem wpływającym niekorzystnie na cenę.

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza urządzenie o funkcjach zaproponowanych przez Wykonawcę.**

6) Do punktu 17: Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy urządzenie do dekontaminacji powietrza, które fabrycznie dedykowane jest do dekontaminacji powierzchni pomieszczeń 100m2. Zakres podany w przetargu wskazuje na jednego producenta.

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza urządzenie o funkcjonalności zaproponowanej przez Wykonawcę.**

7) Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy urządzenie do dekontaminacji powietrza o wymiarach urządzenia nieznacznie odbiegających od wymaganych lecz mieszczących się w przedziale: 75x15x10cm?

**Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach zaproponowanych przez Wykonawcę.**

8) Dot. załącznika nr 1A do OPZ (Aparat USG do poradni chirurgii naczyniowej) Pkt. Archiwizacja – Ppkt. 5. Zamawiający wymaga by oferowany aparat umożliwiał zapis obrazów na płytach DVD w formatach JPEG, AVI, DICOM. Czy Zamawiający będzie wymagał by oferowany aparat USG był zintegrowany z medycznym systemem archiwizacji danych DICOM3.0 (min. klasy PACS + dystrybucja) działającym w pracowni ZDO, umożliwiając tym samym centralny dostęp na wszystkich oddziałach do badań wykonanych na w/w aparacie?. Czy koszty związane zakupem stosownych licencji oraz usług serwisowych ponosić będzie Wykonawca czy Zamawiający?

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby USG opisane w załączniku nr 1a były wyposażone w interfejs DICOM. Zamawiający nie wymaga natomiast, aby USG były zintegrowane z systemem PACS firmy Synektik.**

Powyższe wyjaśnienia, w zakresie zmieniającym opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy, należy traktować jako modyfikację SWZ w rozumieniu art. 286 ust. 1 Pzp.